## Sheet1
附件2：重庆市开州区人民医院招标耗材一览表（20240108）
序号 | 使用科室 | 耗材名称 | 基本用途 | 重要技术参数 | 适用设备（如有）
1 | 检验科 | 人Septin9基因甲基化DNA检测试剂盒（PCR）荧光法 | 无创性大肠癌辅助诊断 | 1.主要组成成分：提供项目检测所使用的全套耗材，包括：血液采集及保存所使用的游离DNA采血管和血浆冻存管，PCR反应使用的八联管及管盖等。试剂包含：游离 DNA提取试剂、核酸修饰及纯化试剂、人 Septin9基因甲基化PCR扩增试剂三部分。 2.试剂储存及有效期:在-20℃及以下储存，有效期为 9个月。 3.试剂精密度/重复性:CV≤5%。 4.最低检测限：试剂盒检测的 Septin9 基因参考品最低检测限应不低于 1.67ng/ml 或 100copies/test。 5.试剂质量控制：提供阴阳性质控品，且具备内质控ACTB(β-actin)。 6.临床灵敏度≥68.28%（198/290)。 7.临床特异度：≥94.02%(456/485）。 8.健康人群特异度：100%（72/72）。 9.PCR反应体系量：20μl。 10.适用仪器平台：实时荧光定量PCR仪（含FAM、CY5通道），Roche LightCycler®480，ABI7500，宏石SLAN96S，宏石SLAN48P。 | 宏石SLAN-96P
2 | 检验科 | 人PAX1和JAM3基因甲基化检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 宫颈癌甲基化检测 | 1.预期用途: 适用于12种高危HPV（hrHPV）基因型（31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66、68 型）检测阳性的 30 岁以上女性人群，帮助识别是否需要进行阴道镜检查，达到分流管理的目的。 2.检测靶标基: PAX1 和 JAM3。 3.该试剂盒获得国家药品监督管理局批准的“三类”医疗器械注册证。 4.测定方法： PCR-荧光探针法。 5.检测极限：可检测出 200ngDNA 背景下靶标基因甲基化状态。 6.试剂盒性能：试剂盒检测 CIN2+临床灵敏度不低于 89%， 特异性不低于 96%，CIN3+临床灵敏度 不低于 95%，特异性不低于 87%。 7.检测通量 ：单次最大通量可检测 94人份。 | 宏石SLAN-96P
3 | 检验科 | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 呼吸道六项检查 | 1.检测技术平台：基于荧光定量PCR检测技术，通过一个试剂盒的扩增检测，实现≥6种病原体的检测报告，同一种病原体不同亚型归属一种病原体。 2.检测项目：检测病原体需全部包含在以下病原体中：甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、鼻病毒、腺病毒、肺炎支原体。 3.检测灵敏度：≤600 Copies/ml。 4.内对照：试剂盒采用内源性内标，可监控采样、核酸提取和扩增检测全过程。 5.PCR反应体系体积：≤50ul。 6.检测样本类型：可适用于咽拭子样本。 7.扩增时间：≤100分钟。 | 宏石SLAN-96P
4 | 检验科 | 运动神经元存活基因（SMN1）检测试剂盒 | 脊髓性肌萎缩症(SMA)染色体隐形遗传病辅助诊断 | 1.检测原理： PCR-荧光探针法。 2. 预期用途：用于体外检测人外周全血样本基因组DNA中SMN1基因外显子7的拷贝数变异。 3. 试剂盒配置：试剂盒反应液包含内参基因，全程监控反应体系。 4. 操作简单：操作步骤少，无需进行样本DNA浓度检测以及浓度稀释。 5. 程序要求：每例样本检测仅需单管PCR反应，无需做两个反应。 6. 判读方便：PCR反应结束仪器应自动判读结果，应保证省时省力，无需导出数据和用公式计算，间无需实验人员介入。 7. 检测时间：样本仪器扩增小于等于1.2小时。 8. 防污染：UNG酶防污染体系，应杜绝PCR实验室气溶胶污染问题。 9. 设备要求 ：无需专机专用荧光定量PCR仪器，国内外主流PCR仪均可。 10. 临床应用范围：可区分SMN1基因纯合缺失（0拷贝）、杂合缺失（1拷贝）和正常人（≥2拷贝）；用于SMA辅助诊断和SMA携带者筛查。 11. 实验结果可溯源：实验结果为电子版，永久保存于仪器软件中，可随时追溯查看。 12. 灵敏度：最低检测限不高于2ng/uL； 13. 检测通量：单次可检测1-96人份样本。14. 产品稳定性：产品有效期≥12个月，25-37℃避光储运和保存7天不影响检测性能，重复冻融20次不影响稳定性。 | 宏石SLAN-96P
5 | 检验科 | 乙型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 用于乙型流感检测 | 1.试剂组分:PCR反应液，阴性质控品、阳性质控品，内标溶液。 2.内标设置:外源性内标设计，监控核酸提取和PCR扩增检测过程，减少假阴性结果的出现。 3.样本类型:口咽拭子。 4.扩增条件:甲流和乙流独立检测，可根据病毒流行型别灵活选择检测项目；甲流和乙流检测项目扩增条件相同，可同时上机。 5.分析灵敏度:160 PFU/ml。 6.精密度:批内精密度及批间精密度Ct值的CV%均小于5%；2份企业精密度参考品R1、R2重复检测10次，检测结果均为阳性且Ct值的变异系数（CV,%）均不大于5%；1份国家精密性参考品CV重复检测10次，检测结果均为阳性且Ct值的变异系数（CV,%）均不大于5%。 | 宏石SLAN-96P
6 | 检验科 | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 用于甲型流感检测 | 1.试剂组分:PCR反应液，阴性质控品、阳性质控品，内标溶液。 2.内标设置:外源性内标设计，监控核酸提取和PCR扩增检测过程，减少假阴性结果的出现。 3.样本类型:口咽拭子。 4.扩增条件:甲流和乙流独立检测，可根据病毒流行型别灵活选择检测项目；甲流和乙流检测项目扩增条件相同，可同时上机。 5.分析灵敏度:160 PFU/ml。 6.精密度:批内精密度及批间精密度Ct值的CV%均小于5%；2份企业精密度参考品R1、R2重复检测10次，检测结果均为阳性且Ct值的变异系数（CV,%）均不大于5%；1份国家精密性参考品CV重复检测10次，检测结果均为阳性且Ct值的变异系数（CV,%）均不大于5%。 | 宏石SLAN-96P
7 | 检验科 | 人类BRAF基因突变检测试剂盒（荧光PCR法） | 辅助诊断甲状腺癌 | 1.采用ARMS引物和阻断探针进行双重阻断技术，有效提高检测的特异性。 2.准确检出B-raf基因V600E位点低至1%的突变。 3.精密度高，CV≤5%。 4.闭管检测，无需后处理。 5.对标本中DNA数量及质量要求较低。 6.标本类型多样：石蜡包埋病理组织、切片组织、新鲜组织。 | 宏石SLAN-96P
8 | 检验科 | 9种细菌鉴定试剂盒 | 细菌鉴定 | 1.检测方法为核酸检测方法，可直接对临床样本或培养物进行检测。 2.项目可用于人外周全血培养物、痰液、尿液、胸腹水以及脑脊液标本常见菌的快速鉴定，常见菌包括但不限于：鲍曼不动杆菌、大肠埃希菌、嗜麦芽窄食假单胞菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌、阴沟肠杆菌、流感嗜血杆菌、表皮葡萄球菌、肺炎链球菌等。 3.系统的检测项目要有可扩展性，根据临床需求可以进行新项目的组合开发。 4.样本的检测个数可根据需求选择，样本检测时间不超过5小时。 5.各细菌的最低检出限均低于200Copies/μL，批间重复性符合率100%。 | 毛细管电泳仪
9 | 检验科 | 测序反应通用试剂盒 | 药物预测 | 1.简便快速，免DNA提取，采用一步法直接在荧光设备完成上机检测。 2.适用于ABI 7500、宏石SLAN-96P、SLAN-96S、雅瑞MA-6000、博日FQD-96C等进口和国产各种主流荧光PCR检测仪器。 3.针对口腔脱落细胞、血液等标本均能完成检测。 4.对样本量要求低，1微升血液或口腔脱落细胞原始标本即可完成检测。 5.操作简单：从收到原始样本开始样本处理至完成上机检测，单个样本技术员全流程实际实验操作时间不超过5分钟；多个样本技术员全流程实际平均实验操作时间不超过2分钟。 6.从收到原始样本开始，整个检测过程时长不超过1个半小时。 7.检测项目覆盖不低于60个种类药物，包括肿瘤、心脑血管、麻醉镇静、镇痛、消化、内分泌、呼吸、风湿免疫、肾内、神经精神、感染、妇儿、男科等各领域的个体化用药指导。 8.检测项目覆盖不低于二十种遗传性疾病，包括遗传性易栓症、高同型半胱氨酸血症、H型高血压、冠心病、心肌梗死、脑梗死、阿尔茨海默症、骨质疏松、胰岛素抵抗症、抑郁症、精神分裂症、儿童孤独症、帕金森、家族性高胆固醇血症、高胆红素血症、VD吸收障碍症、缺铁性贫血症、叶酸代谢障碍症、佝偻病、习惯性流产、妊高症等疾病的发病评估及辅助诊断。 | 宏石SLAN-96P
10 | 检验科 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂（胶体金法） | 用于流感检测 | 1.检测方法：胶体金免疫层析法。 2.规格：卡型 ，单人份 ，20 人份/盒。 3.有效期 24 个月 ，保存温度：4℃ -30℃ 。 4.产品性能指标： 与病毒培养金标准方法比较 ，试剂灵敏度为 96.80% ，总符合率为 90.70%。 与同类产品比较 ，阳性符合率为 95.58% ，总符合率为 92.63%。 5.精密度：批内精密性为 11% ，批间精密性为 10%。 6.通过 ISO13485 及 ISO9001 质量体系认证 。 | 无
11 | 检验科 | 胃蛋白酶原I(PGI)检测试剂盒(磁微粒化学 发光法) | 用于胃功能项目的早期筛查 | 1.空白限:应不高于0.5ng/mL。 2.线性:在1-200ng/mL的浓度范围内，线性相关系数 (r)应不低于0.9900。 3.重复性:分别用低值质控品(QcL) 和高值质控品(QcH)重复检测10次，变异系数(CV%)应不高于6.25%。 4.批间差:使用3 批试剂盒分别测定低值质控品和高值质控品，每批重复检测10次，变异系数(CV%) 应不高于8.33%。 5.准确性:用企业标准品作为样本进行检测，其测量结果的相对偏差应不超过+10%:回收率应在(85%~115%)范围内。 | 博奥赛斯Axceed260型全自动化学发光分析仪
12 | 检验科 | 胃蛋白酶原Ⅱ(PGⅡ)检测试剂盒(磁微粒化学 发光法) | 用于胃功能项目的早期筛查 | 1.空白限:应不高于0.25ng/mL。 2.线性:在0.5~100ng/mL的浓度范围内，线性相关系数 (r)应不低于0.9900。 3.重复性:分别用低值质控品(QcL) 和高值质控品(QcH)重复检测10次，变异系数(CV%)应不高于6.25%。 4.批间差:使用3 批试剂盒分别测定低值质控品和高值质控品，每批重复检测10次，变异系数(CV%) 应不高于8.33% 5.准确性:用企业标准品作为样本进行检测，其测量结果的相对偏差应不超过+10%:回收率应在(85%~115%)范围内。 | 博奥赛斯Axceed260型全自动化学发光分析仪
13 | 检验科 | 胃泌素17（G-17)测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于胃功能项目的早期筛查 | 1.线性：在(0.5~50.0)pmol/L的区间内，线性相关系数r≥0.9900。 2.准确度：相对偏差在+10.0%范围内。 3.空白限：应不大于0.5pmol/L。 4.重复性：变异系数CV不大于8.0%。 5.批间差：变异系数CV不大于15.0%。 | 博奥赛斯Axceed260型全自动化学发光分析仪
14 | 呼吸与危重症医学科 | 一次性使用吸引活检针 | 与超声内镜配合使用，用于对支气管和食道超声引导下的穿刺活检。 |  | 超声支气管镜系统（品牌：日本富士；型号：SU-9000-S-、EP-6000等）使用。
15 | 泌尿外科 | 一次性使用电子输尿管镜肾盂内窥镜导管 | 经尿道进入人体，对患者输尿管、肾盂进行检查、诊断等。 | 1.耗材可收费； 2.手柄有按键，具有二次弯曲功能； 3.在术中具备储存手术图像及录像功能； 4.带光纤固定锁； 5.手柄按键自带三通阀入水口并有可旋转功能。
16 | 泌尿外科 | 医用激光光纤 | 与医用激光手术系统配合使用，用于激光手术。 |  | Nd:YAG/LBO激光治疗机（品牌：苏州瑞尔通；型号：PVP-P2C-GY）使用。
17 | 泌尿外科 | 无菌医用钬激光光纤 | 与医用激光手术系统配合使用，用于激光手术。 | 各使用型号分别报价 | 钬激光（品牌：以色列科医人；型号：VersaPulse PowerSuite 60W）使用。
18 | 胸心外科.腹壁疝外科 | 一次性使用肺结节定位针 | 用于肺结节患者接受胸腔镜手术前的CT引导下的肺结节定位。
19 | 胸心外科.腹壁疝外科 | 一次性使用活检针 | 用于经皮穿刺，从人体脏器或软组织获取细胞或组织进行活检。 | 活检针带同轴针功能
备注：投标供应商对所投产品须全部满足产品要求才可参加投标。